高压核相仪和相序表现场操作方法

在电力系统中，发电机、变压器等的相序是否一致，是它们能否并列运行的必要条件。

电动机的转动方向也与相序有关，相序的改变转动方向也发生改变，所以测量相序具有重要的意义。

核相是有电磁联系的同一系统进行并列运行或环接时（如主变压器的并列、新线路投入等）不可或缺的试验项目。

防止由于相位不一致造成不可允许的环流或短路。

1、核相时主机显示的频率一般为49.8Hz到50.2Hz，频率偏离50Hz较大时测量的数据是无意义的。

2、相序表测相序功能在没有已知相做对比的情况下，只能判断正序逆序，不能分别哪相是A相、B相、C相3、低压（380V以下）核相时，

发射器需接专用接地线，

3、以增强信号；高压核相时发射器为感应被测物电压进行测试，发射器不能接地，外壳也不要接触其他物体，否则可能会烧毁发射器

4、低压核相时，发射器头部接被测导线、尾部接地与头部接地、尾部接被测导线测得的相位角会相差180度，

所以用同相市电检测时，两发射器接法相同时相位差在0度左右，接法相反则相位差在180度左右；高压核相不需接地，没有此类问题。

5、高压核相时测试空气湿度过大会导致误差变大，空气湿度在60%RH以下；低压核相时空气湿度无影响6、远程核相仪主机经GPS授时后，

进入无信号区域（如地下室）

会自动由实时授时转为主机内部晶振时钟运行，仍能正常进行测试，但内部时钟的误差会累积，时间长了会导致测试误差变大，

经测试在30分钟内误差可保证在允许范围内，

超过30分钟时将主机拿到有GPS信号的地方，重新自动授时即可。

高压核相仪的操作方法

高压核相器是新研制出的新型核相产品，分别用于6、10kV系统，确定两个电网（发电机组）相位是否相同，以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料，核相仪表采用塑料外壳配合活动支架，可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度，使用安装简便易行。它的特点：

1、在核相时，不论相位是否相同，都有语言和灯光提示。

2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正常。

3、核相仪表内部设有电源开关，使用时电源打开，不用时电源关闭，方便、省电。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！